Раздел 1. Обеспечение безопасного пространства для пациента и персонала в медицинской организации

МДК 01.01. Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских отходов

ЛЕКЦИЯ №4 Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация медицинских изделий.

План

- Понятие «дезинфекция». Виды дезинфекции.

- Методы и способы дезинфекции

- Уровни дезинфекции

- Характеристика основных средств дезинфекции по классам

- Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами

- Правила оказания помощи при попадании средств дезинфекции на кожные покровы и слизистые

- Требования к оборудованию для дезинфекции

- Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств

Дезинфекция (обеззараживание)

Дезинфекция – это противоэпидемическое мероприятие, направленное на прерывание эпидемического процесса путем воздействия на пути передачи возбудителя, уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды, предметах ухода за больными, медицинском оборудовании и инструментарии.

Дезинсекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых – переносчиков инфекционных и инвазивных болезней.

Дератизация – это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, опасными в эпидемическом отношении.

Деконтаминация медицинских инструментов – процесс удаления или уничтожения микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности объекта.

Цель дезинфекции

– Дезинфекцию изделий проводят с целью уничтожения патогенных и условно патогенных микроорганизмов - вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

Дезинфекции подлежат все изделия после применения их у пациента. После дезинфекции изделия  применяют  по  назначению  или  (при  наличии  показаний)  подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Задача дезинфекции

– предупреждение ВБИ, разрыв цепочки инфекционного процесса, уничтожение возбудителей инфекции.

Основные требования по организации дезинфекции в ЛПО изложены в Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения-МУ-287-113

## Виды дезинфекции

1.Профилактическая - при отсутствии очага инфекции.

Цель профилактической дезинфекции — снизить обсемененность объектов внешней среды, тем самым уменьшить риск заражения людей.

2.Очаговая

Цель очаговой дезинфекции — предупреждение заражения лиц, окружающих больного, и предупреждение выноса возбудителя за пределы очага.

В зависимости от условий проведения различают текущую (при наличии источника инфекции) и заключительную (после удаления источника) дезинфекцию.

а) Текущая очаговая дезинфекция – производится постоянно в ЛПУ и в домашних условиях

Цель текущей дезинфекции - уничтожение и предупреждение рассеивания возбудителя инфекции на путях передачи, в самом очаге и за его пределами. Эпидемиологическая ценность текущей дезинфекции определяется обеззараживанием каждой новой порции выделений больного или уничтожением возбудителей, попавших в окружающую среду иным путем. Текущая дезинфекция проводится систематически.

При проведении текущей дезинфекции в присутствии пациентов (персонала) не допускается применять способ орошения поверхностей дезинфицирующими растворами, а при способе протирания – применять препараты, обладающие раздражающими свойствами и вызывающими аллергическими реакциями. В качестве средств дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации используют только разрешенные в установленном порядке в РФ физические и химические средства.

б) Заключительная очаговая дезинфекция -  проводится однократно после госпитализации, перевода в инфекционное отделение, выздоровления, смерти пациента. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствии пациентов при соблюдении персоналом мер индивидуальной защиты. При заключительной дезинфекции стремятся достигнуть полного обеззараживания объектов в очаге (помещение, посуда, белье, обстановка и др.), которые могли быть обсеменены возбудителями данного инфекционного заболевания и служить факторами передачи инфекции.

Методы и способы дезинфекции

- Механический, основан на удалении возбудителей инфекционных болезней (полного уничтожения не достигается, но снижается концентрация). Способы  механической дезинфекции:

- мытье рук;

- обработка пылесосом, побелка, окраска;

- проветривание;

- стирка;

- вытряхивание, выколачивание одежды, постельного белья, постельных принадлежностей;

- влажная уборка;

- обмывание

- Физический, основан на уничтожении микроорганизмов под воздействием физических факторов. Способы  физической дезинфекции:

  - Низкие температуры: замораживание; охлаждение.

  - Лучистая    энергия (облучение):  УФО; СВЧ; солнечные лучи.

  - Высокие температуры:

- кипячение

Дезинфекции способом кипячения подвергают изделия из стекла, металлов, термостойких полимерных материалов и резины. Перед кипячением изделия очищают от органических  загрязнений,  промывая  водопроводной  водой  с  соблюдением  мер. Кипятят в дистиллированной воде -30 минут; дистиллированной воде с добавлением натрия двууглекислого 2% - 15 минут.

- Паровой (автоклавирование), водяной насыщенный пар под избыточным давлением Р=0,05 Мпа (0,5 кгс/кв. см) при температуре 1100С, экспозиция 20 минут;

- воздушный, воздействие   горячим   сухим воздухом - 1200 С, экспозиция 45 минут;

- пастеризация – процесс однократного нагревания до 600С в течении 60 минут или 70-800 С в течении 30 минут. При этом погибают вегетативные формы м/о, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии;

- тиндализация – дробная пастеризация в течение 6-7 дней при 600С, экспозиция 1 час. За это время споры бактерий, выжившие прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании.

- проглаживание утюгом, обжиг, прокаливание, сжигание.

- Химический, (основной способ) заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов и разрушении токсинов дезинфицирующимивеществами. Основан на применении химических препаратов, которые оказывают на микроорганизмы бактерицидное, спороцидное, вирулецидное и фунгицидное воздействие. Способы  химической дезинфекции:

- орошение,

- протирание,

- полное погружение или замачивание,

- засыпание сухим препаратом.

- Биологический — основан на антагонистическом действии между различными микроорганизмами, действии средств биологической природы. Применяется на биологических станциях, при очистке сточных вод.

- Комбинированный — основан на сочетании нескольких из перечисленных методов (например, влажная уборка с последующим ультрафиолетовым облучением)

Уровни дезинфекции

В зависимости от степени антимикробной активностью различают три уровня дезинфекции.

- Дезинфекция низкого уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, некоторые грибки, вирусы. Неэффективна в отношении таких устойчивых бактерий, как микобактерии туберкулёза, а также бактериальных спор.

Дезинфекция низкого уровня подвергаются не критические предметы, например термометры, в том числе ректальные.

- Дезинфекция среднего уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, большинство грибков, микобактерии туберкулёза и большинство вирусов. Неэффективна в отношении бактериальных спор.

Дезинфекции среднего уровня подвергаются полукритические и критические предметы, например, гладкие, твёрдые поверхности.

- Дезинфекция высокого уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, микобактерии туберкулёза, грибы (грибки), липидные и нелипидные вирусы, однако неэффективна в отношении большого числа бактериальных спор.

Дезинфекции высокого уровня подвергаются полукритические предметы, например, катетеры, резиновые трубки.

Эффективность дезинфекции зависит от:

- устойчивости микроорганизмов к воздействию физических и химических факторов, наиболее устойчивые виды – это споры бацилл, плесени, грибки, микобактерии туберкулёза;

- массивности микробного обсеменения;

- наличия на объектах органических веществ (кровь, фекалии, мокрота и т. д.), которые могут нейтрализовать действия химического агента;

- особенности обрабатываемых объектов по качеству (фактуре) материалов, конструкции и т. д., концентрации действующего вещества;

- времени воздействия;

- способа обработки (протирание, орошение, погружение).

Характеристика основных средств дезинфекции по классам

Для дезинфекции в ЛПО применяют средства, относящиеся к следующим классам.

1. Галлоидсодержащие дезинфектанты:

хлорсодержащие средства дезинфекции являются самыми востребованными, так как соответствуют основным критериям:

- эффективны в течение короткого периода времени, уничтожают практически всю микрофлору, препятствуют микроорганизмам выработать резистентность,

- обеспечивают безопасность проводимых дезинфекционных мероприятий.

Наиболее эффективными из хлорсодержащих являются: «Жавель», «Пюржавель», «Санивал», «Деохлор», «Сульфохлорантин», «Хлорамин» и др.

Хлорная известь представляет собой порошок белого цвета, щелочной реакции, имеющий резкий раздражающий запах. Качество хлорной извести зависит от содержания активного хлора (Сl-) в количестве 26% и более по активному хлору. При снижении активности хлора до 15% хлорная известь к применению непригодна. Хлорная известь применяется в следующих видах: сухая, хлорно-известковая взвесь для приготовления маточных (осветленных растворов). Рабочие растворы готовят из маточных 10%-ной концентрации.

Сухая хлорная известь (для дезинфекции жидких выделений и др.) применяется редко, так как при добавлении ее к субстрату происходит реакция с выделением тепла.

Основными недостатками хлорной извести являются плохая растворимость в воде, сложность хранения, возможность возгорания при длительном хранении, постоянное снижение активного хлора, резкий запах, также она нарушает целостность и изменяет цвет тканей, подвергает металл коррозии. Тем не менее применяется для обеззараживания воды, посуды, помещений, выделений пациента, туалетов в виде 0,5—10%-ных водных растворов и в сухом виде. Сухой хлорной известью засыпают только выделения пациента, остатки пищи, промывные воды в соотношении 1:5 (200 г сухой хлорной извести на 1 л субстрата).

Хлорамин-Б. Активность — 26% по Сl-. Исходным продуктом для изготовления хлорамина-Б является бензол (хлорамина-Т — толуол). Хлорамин-Б растворим в воде, его растворы не портят и не обесцвечивают ткани. Горячие растворы (50, 60 °С) и активированные растворы хлорамина обладают более высоким обеззараживающим действием. Применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, профилактической и очаговой дезинфекции (кишечные, капельные инфекции бактериальной и вирусной этиологии, при туберкулезе, грибковых заболеваниях).

Гипохлорид кальция нейтральный. Активность 52% активного Сl-. В лечебных учреждениях используется порошкообразныйгипохлорид кальция (ДТСГК — 2/3-основная соль гипохлорида кальция) белого цвета. Образуется слегка мутный раствор, который можно использовать через 30 мин после приготовления. Стоек при хранении, малогигроскопичен и даже на воздухе сохраняет активность по Сl-.

Гипохлорит натрия, получаемый электрохимическим методом (установки ЭЛМА-1, ЭМУ-1, ЭЛИСА, УДР-01 и др.) из раствора поваренной соли (60 г на 1 л воды), методом электролиза — в виде концентрированных основных растворов с содержанием активного хлора 1—3%. Сроки годности раствора зависят от типа установки для их получения. Рабочие растворы 0,5% концентрации используют при вирусной инфекции с экспозицией 60 мин при полном погружении для изделий из стекла, пластмасс (ПВХ), силиконовой резины. Рабочие растворы 0,25% концентрации используют при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) с экспозицией 15 мин при полном погружении, а растворы 0,3%-ной концентрации — при дерматофитии в течение 15 мин. Для дезинфекции помещений в присутствии людей разрешается использовать растворы 0,125%-ной концентрации с применением моющих средств «Лотос», «Астра», «Прогресс» в 0,5%-ной концентрации. Нормы расхода раствора 0,125% концентрации при дезинфекции помещений — 200 мл на 1 м2. Для замачивания белья при инфекции (кроме туберкулеза) — 4 л на 1 кг; посуды — 2 л на один комплект. Такие средства, как анолит, каталит, нейтральныйанолит, получают в растворах, они менее вредны.

Таблетированные формы: «Люмакс-хлор» и другие не являются опасными в пределах применяемых концентраций и эффективными;

- дезинфектанты, содержащие органические хлорсодержащие соединения: хлорамин, хлорсепт, пресепт, диохлор, являются антисептиками и дезинфектантами. Широко применяются в медицине;

- дезинфектанты на основе брома — аквабор — применяется для дезинфекции воды, чаще в бассейнах. Преимуществом бромсодержащих галогенов является отсутствие запаха, нейтральная реакция. В медицине применяется очень редко;

- на основе йода — йодонат, раствор Люголя, спиртовой раствор йода и др. Антисептики широко используются в медицине, особенно в хирургии. При нанесении на кожу и слизистые оболочки оказывают противомикробное действие, могут вызывать раздражение и оказывать рефлекторное воздействие на подлежащие ткани и организм в целом.

2. Кислородсодержащие дезинфектанты, содержащие перекисные соединения. Перекись водорода (Н202) относится к группе окислителей. Выпускается промышленностью в виде водного раствора 29—30%-ной концентрации под названием «пергидроль». Представляет собой жидкость без запаха и цвета, горько вяжущего вкуса. Обладает высокими бактерицидными свойствами. Растворы перекиси водорода 0,5—6% концентрации не портят предметы, не коррозируют металлы, малотоксичны. Применяются 3—4% концентрации, с экспозицией от 80 до 180 мин, с моющими средствами («Прогресс» и др.); позволяют объединить процесс химического обеззараживания после отмывания крови с механической очисткой, в результате чего усиливается дезинфицирующий эффект; 0,5% концентрации с 0,5% раствором моющего средства для предстерилизационной очистки при температуре 45—50 °С, экспозиция — 15 мин, используются для различных видов дезинфекции, например, 6% перекись водорода применяется для генеральной уборки процедурного кабинета. Растворы перекиси водорода хранятся в темном прохладном месте, недоступном для общего пользования. Бутыли с пергидролем должны иметь кожух. Переносить нужно осторожно.

- дезинфектанты, содержащие надкислоты, — Первомур — смесь перекиси и надмуравьиной кислоты используется для обработки операционного поля, рук хирурга, для стерилизации изделий из полимеров, стекла, оптических приборов. «Перстерил» (10% раствор перекиси, 40% раствор надмуравьиной кислоты и 1% раствор серной кислоты), в 1% растворе перстерила погибают все существующие в природе микроорганизмы и их споры.

- Альдегидсодержащие: обладают выраженными антимикробными свойствами. Действуют на все виды микроорганизмов. Токсичны, имеют резкий запах. Входят в состав дезинфектантов. Альдегиды — высокоактивные соединения, сильные восстановители, необратимо связывают белки и нуклеиновые кислоты.

Дезинфектанты, содержащие альдегиды, широко используются для различных видов дезинфекции и стерилизации медицинской аппаратуры. К ним относятся янтарный альдегид, формальдегид. Другие средства, такие как септодор, сайдекс, дюльбак, глутарал, гигасепт, лизоформин-3000, дезоформ, бианол, де-конекс, терралин, альдазан-2000 и др., широко применяются в медицине. Недостатком многих средств этой группы является их способность фиксировать органические загрязнения на поверхности и в каналах изделий, т.е. необходимо сначала отмыть загрязнения, а затем дезинфицировать как промывные воды, так и изделия.

4. Фенолсодержащие соединения — активное вещество — 2-би-фенилол. Средства: амоцид, амоцид-2000. Жидкие концентраты. Применение ограниченно. Обладают бактерицидным, туберколоцидным и фунгицидным действием. Не воздействуют на споры бактерий, имеют едкий запах, оказывают раздражающее действие. Канцерогенное отдаленное действие снижает их ценность. Применяются для всех видов дезинфекции поверхностей, санитарно-технического оборудования, белья и выделений больных, например для дезинфекции мокроты больных туберкулезом применяется 5% раствор амоцида в соотношении объемов препарата к мокроте 2:1.

5. (ПАВ) Поверхностно-активные вещества (детергенты), гуанидины. К этому классу относятся четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), которые входят в состав катионных ПАВ, производные гуанидина, аммонийные соли, мыла и др. Обладают моющими и чистящими свойствами. По антимикробной активности уступают хлорсодержащим и фенолсодержащимдезинфектантам. В целом неактивны по отношению к спорам и патогенным грибкам. Хорошо растворимы в воде, не имеют запаха и цвета, не вызывают коррозию металлов. К ним относятся амфолан, аламинол, катионат-10, дюльбак, гибитан, велтосептдекасан (антисептик широкого профиля). Амосепт — 0,5% спиртовой раствор — применяется для обеззараживания хирургических перчаток. Несовместимы с мылом. Применяют с целью дезинфекции при кишечных заболеваниях, обеззараживания помещений и т.д.

Аламинол («Ниопик», Россия) относится к группе ПАВ. Обладает высоким антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов. Обладает моющими свойствами. Используется для дезинфекции поверхностей помещений, предметов ухода за пациентами, санитарнотехнического оборудования, предстерилизационной очистки инструментов и других предметов медицинского назначения (стоматологических, гибких и жестких эндоскопов). Выпускается в виде концентрата. Используется для дезинфекции и предстерилизационной очистки, совмещенных в одном процессе, против вирусной инфекции в виде 5—8% рабочего раствора (зависит от конструкции прибора), экспозиция — 60 мин, при комнатной температуре; затем для мытья в том же растворе в течение 0,5—1 мин и ополаскивания проточной питьевой водой в течение 3 мин изделий из стекла, резины, пластмасс, металлов (исключая углеродистую сталь), в том числе стоматологических инструментов. При бактериальной инфекции, а также туберкулезе, канди- дозах, дерматофитии используются 5% концентрации рабочих растворов. Этапы обработки не изменяются.

Септабик («Абик», Израиль) относится к группе ПАВ. Обладает высоким антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов. Обладает моющими свойствами. Выпускается в виде концентрата и порошка. Используется для дезинфекции и предстерилизационной очистки, совмещенных в одном процессе, против вирусной, бактериальной инфекции, кандидозах, дерматофитии в виде 1% рабочего раствора, экспозиция — 60—120 сек(зависит от конструкции прибора), при комнатной температуре. При туберкулезе используется 3% раствор септабика в течение 60 мин методом полного погружения, затем мытье в том же растворе в течение 0,5—1 мин и ополаскивания проточной питьевой водой в течение 3 мин изделий из стекла, резины, пластмасс, металлов, стоматологических инструментов, эндоскопов.

- Спирты: спирт этиловый 70% и др. антисептики. Применение этилового спирта рекомендовано только для изделий из металла. Спирты приводят к денатурации структурных и ферментных белков микробных клеток, грибов и вирусов.

Недостатки спиртов: отсутствие спороцидного эффекта, способность к фиксации органических загрязнений, быстрое снижение концентрации за счет выпаривания. Этих недостатков лишены современные комбинированные средства на основе спиртов — асептинол, кутасепт, октинесепт, дамисепт, соф-тасепт, октенидермстериллиум, октенидерм, сагросепт.

7. Средства на основе перекиси водорода: пероксимед, ПВК и другие средства предназначены для дезинфекции изделий из коррозионностойких металлов, резины, пластмасс, стекла. Химические средства дезинфекции, обладающие сильными окисляющими свойствами, используются в виде водных растворов, эмульсий, порошков и др. К их недостаткам относятся сильный запах, необходимость работы в респираторах, а также коррозийные свойства. Дезинфектантыпервомур, дезоксон-1 содержат муравьиную и уксусную кислоты. Обладают выраженным бактерицидным (в том числе спороцид-ным), фунгицидным и вирулицидным действием и применяются в хирургии.

В настоящее время популярностью пользуется группа дезинфицирующих средств, обладающая моющими свойствами, когда дезинфекция и предстерилизационная очистка проводятся в одном процессе. К ним относятся такие средства, как «Пероксимед», «Виркон», нейтральные аналиты, «Септодор-Форте» и др.

Требования к дезинфицирующим средствам:

- потенциально неопасные вещества;

- широкий спектр действия;

- хорошая растворимость в воде;

- активность в небольших концентрациях;

- минимальное время эффективного воздействия;

- стабильность при хранении;

- не портить обрабатываемые предметы;

- удобная транспортировка;

- низкая цена.

Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами

  - Соблюдение правил хранения химических средств дезинфекции.

  - Упаковка средств дезинфекции должна иметь паспорт с указанием названия, назначения, даты приготовления и срока годности.

  - Соблюдения правил личной гигиены при приготовление дезинфицирующих растворов (спец халаты, косынка, респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь).

  - Приготовление дезинфицирующих растворов, расфасовку производить в вытяжном шкафу или помещений с приточно-вытяжной вентиляцией.

  - К работе со средствами не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие аллергическими заболеваниями, беременные женщины и кормящие матери.

  - Ёмкости с рабочими растворами в процессе обработки должны быть плотно закрытой крышками.

  - Все работы со средствами дезинфекции необходимо выполнять в рабочей одежде согласно методическим указанием защиты кожи рук резиновыми перчатками и, возможно, защитой органов дыхания респираторами (РУ– 60 М или РПГ– 67).

  - Приготовление дезинфицирующих средств осуществляется в строгом соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

  - При появлении симптомов, таких как раздражение кожных покровов, слизистых оболочек и дыхательных путей, необходимо оказать первую помощь при отравлении дезинфицирующими средствами.

  - После окончания работ со средствами помещение необходимо проветрить.

Десять правил использования дезинфицирующих средств

- Пользоваться дезинфицирующим средством строго по методическим указаниям, имеющим сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, прилагаемые каждому препарату.

- Не добавлять моющие средства в приготовленные растворы.

- Использовать чистую и сухую ёмкость, которая имеет соответствующую маркировку и цвет – белый, жёлтый, красный.

- Правильно отмерять количество дезинфицирующего средства.

- Добавлять дезинфицирующие средства в воду, а не наоборот.

- Пользоваться приготовленным раствором строго по назначению.

- Не оставлять в дезинфицирующих растворах приспособления для чистки инструментов.

- Не добавлять дезинфицирующие средства  в старый раствор.

- Не смешивать старые и новые растворы.

- Строго следить за концентрацией приготовленного раствора и сроком его годности, правильно маркировать ёмкости с дезинфицирующими растворами.

Правила оказания помощи при попадании средств дезинфекции на кожные покровы и слизистые

При несоблюдении мер предосторожности при обращении с моющими и дезинфицирующими средствами возможно возникновение признаков отравления:

| Аварийная ситуация | Симптомы | Действия персонала |
| --- | --- | --- |
| При поражении органов дыхания парами МДС | Першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах | 1.Пострадавшего вывести на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение 2. Прополоскать рот и носоглотку водой, дать выпить обильное питье, вызвать рвоту. 3. Обратиться за медицинской помощью |
| При попадании МДС в глаза | слезотечение, резь в глазах | 1. Промыть глаза проточной водой в течении 10-15 минут 2. Обратиться за медицинской помощью |
| При попадании средств на кожу | Гиперемия, отек | 1.Смыть большим количеством воды 2. Обратиться за медицинской помощью |
| При случайном попадании в желудок |  | 1. Дать несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. 2. Рвоту не вызывать! 3. Обратиться за медицинской помощью |

Требования к оборудованию для дезинфекции

- Ёмкости – контейнеры должны иметь крышки.

- Ёмкости и крышки маркируются и должны иметь чёткие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Для растворов многократного использования указывают дату и час использования средства.

- Дорогостоящие изделия – эндоскопы, инструменты к гибким эндоскопам, дезинфицируются по дополнительным инструктивно – методическим документам.

- Выбор оборудования для дезинфекции зависит от особенностей изделия и его назначения. Для проведения дезинфекционных мероприятий необходимо иметь следующее оснащение:

- гидропульт с чехлом;

- вёдра эмалированные или ёмкости с отметками на 1 – 5 и10 л;

- клеенчатые мешки для транспортировки вещей в дезинфекционную камеру;

- тара для дезинфицирующих средств;

- чистую обеззараженную ветошь;

- клеенчатые мешки для использованной ветоши и использованных комплектов спецодежды;

- расфасованные дезинфицирующие средства;

- спецодежда: халаты, колпаки, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки;

- документация.

Хранение и приготовление дезинфицирующих средств и растворов

- Хранить в тёмном, сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении на стеллажах, в плотно закрытой таре, так как при неправильном хранении они быстро разлагается с потерей активного хлора. Препарат должен иметь стандартную упаковку с указанием названия препарата, даты приготовления и срока годности. Не допускается хранение в железной таре.

- Комната централизованного приготовления дезинфицирующих растворов оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией и инвентарем:

- две ёмкости, расположенные на разных уровнях (эмалированные, пластмассовые, стеклянные);

- весы для взвешивания препаратов;

- сито капроновое или марля для процеживания маточного раствора;

- деревянная лопаточка, эмалированный ковш.

Спецодежда:

- длинный халат, шапочка, резиновые сапоги, клеенчатой фартук;

- резиновые и хлопчатобумажные перчатки, рукавицы;

- респираторы;

- защитные очки типа ПО – 2, ПО – 3;

- медицинская аптечка.

Документация:

- журнал регистрации получения и расходования дезинфекционных средств;

- папка с результатами химического контроля сухого дезинфектанта;

- методические указания на данные дезинфицирующие средства, применяемые в ЛПО в настоящее время;

- журнал приготовления маточного раствора и дезинфицирующих растворов на содержание активного хлора для хлорсодержащих средств.

Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств

- Визуальный контроль проводит сотрудник лаборант, врач дезстанции.

- Бактериологический контроль осуществляет лаборант дезстанции (взятие смывов в количестве 1 % от числа шприцев, игл и так далее).

- Химический контроль, при котором отбирают пробы сухого вещества и дезинфицирующих растворов и доставляют в дезлабораторию,  где определяют в пробах содержание активного хлора и делают заключение о правильности приготовления раствора (контроль доставки проб  осуществляет старшая медицинская сестра отделения).

Экспресс – контроль содержания действующих веществ в рабочих растворах дезинфектантов

Наиболее перспективным методом экспресс-контроля является применение индикаторных полосок и наборов химических реактивов. Индикаторные полоски имеют ряд преимуществ:

- просты в применении;

- не требует специального оборудования химических реактивов;

- оперативны;

- могут использоваться непосредственно на рабочем месте;

- обеспечивает высокую точность исследования;

- имеют относительно низкую стоимость.

Экспресс-контроль содержания действующих веществ в дезинфицирующих растворах позволяет:

- упрощать процесс и сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3 минут;

- определять неправильно приготовленные или неправильно хранившиеся рабочие растворы;

- выявлять нестандартную или фальсифицированную продукцию;

- экономить и дезинфицирующие средства.

В настоящее время применяются индикаторные полоски «Дезиконт» для определения активного вещества в дезинфицирующих средствах. Индикаторные полоски «Дезиконт-ДХИ» - для определения активного хлора дезинфицирующих средствах на основе дихлорциануровойкислоты»Хлормикс», «Пюржавель», «Санивап», «Жавель-Солид», , «Жавелион», «Деохлор-таблетки» и другие.

Индикаторные полоски «Молконт-ЧАС» позволяют контролировать наличие следов четвертичных аммониевых соединений в смывных водах, а также полноту отмывки оборудования после проведения дезинфекции такими дезинфицирующими средствами как «Лизоформин – 3000», «Новодез Форте», «Новодез-50», «Самаровка» Индикаторы экспресс контроля серии «Дезиконт» включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и рекомендованы Минздравом России к применению в медицинской практике.

Предстерилизационная очистка

План

- Значимость предстерилизационной очистки инструментария многоразового использования, аппаратуры.

- Процесс проведения очистки.

- Способы приготовление моющего раствора.

- Контроль качества предстерилизационной очистки изделий

Все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактируемые с кровью или инъекционными препаратами, и отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение, должны проходить следующие этапы обработки:

А) дезинфекция

Б) предстерилизационная обработка

В) стерилизация

К данной группе относится инъекционный, хирургический, гинекологический, большая часть стоматологического инструментария и ряд других.       Дезинфекцию всего инструментария рекомендуется проводить по режиму работы при вирусных гепатитах, исключение составляет инструментарий, используемый при манипуляциях у больных туберкулезом, анаэробными инфекциями, для которого существуют свои режимы дезинфекции.

Все изделия медицинского назначения, прошедшие дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию, используют не выделяя их специально для проведения профилактических прививок, для лечения больных, переболевших гепатитом или другой инфекцией.

После дезинфекции инструментарий промывается под проточной водой, а затем проводится предстерилизационная очистка.

Предстерилизационная очистка (ПСО) инструментов медицинского назначения

При проведении предстерилизационной очистки растворами химических средств соблюдаются все обязательные условия по проведению дезинфекции.

ПСО изделий осуществляют:

- после дезинфекции или при совмещение с дезинфекцией в одном процессе: ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) способами;

- в централизованных стерилизационных отделениях (при отсутствии централизованных стерилизационной их этот этап обработки осуществляют в отделениях лечебных организаций);

- качество предстерилизационной очистки изделий оценивается путём постановки азопирамовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови, а также путём постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств;

- контроль качества предстерилизационной очистки проводится ежедневно. Контролю подлежат:

- в стерилизационной – 1 % от каждого наименования изделий, обработанных за смену;

- при децентрализованной обработке – 1 % одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трёх единиц.

Результаты контроля регистрируют в журнале.

Предстерилизационная очистка проводится механическим, ручным способами (в специально предназначенных для этой цели ёмкостях), в моюще-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковой установке, с помощью которых механизируется процесс очистки, а также в многоцелевом озоновом стерилизаторе.

Преимущества применения ультразвуковых моек

- минимальное применение ручного труда;

- снижение риска инфицирования;

- существенное снижение трудоемкости;

- улучшение процесса очистки, в том числе в труднодоступных участках изделий;

- сокращение времени обработки;

- повышение экологически чистых процессов;

- щадящий режим воздействия, не допускающий повреждения инструментов;

- возможность проводить в одном процессе два этапа обработки – дезинфекцию и предстерилизационную очистку – или три этапа, включая стерилизацию.

Новым экономическим, экологически безопасным оборудованием для дезинфекции и стерилизации является многоцелевой озоновый стерилизатор. Он состоит из озонатора “Орион” ОП1 – М и стерилизационной камеры.

Преимущества многоцелевого озонового стерилизатора:

- низкая температура стерилизации;

- экологически чистая, безопасная технология стерилизации, не требующая химически стойких расходных реактивов;

- низкое энергопотребление;

- простота обслуживания;

- отсутствие пауз между циклами стерилизации;

- автоматическое управление процессом стерилизации;

- имеется специальная тест программа проверки стерилизационной камеры на герметичность.

Стерилизационный цикл в озоновом стерилизаторе состоит из стадий замещения воздуха в стерилизационной камере озоно-воздушной средой, стадий стерилизации и вытеснения озоно-воздушной среды, затем заполнение камеры очищенным от микрофлоры воздухом.

Проведение предстерилизационной очистки инструментов с помощью совмещенных процессов дезинфекции и предстерилизационной очистки и стерилизации осуществляется строго по методическим указаниям к этим средствам.

Цель ПСО -  удаление балластных веществ с инструментария (крови, жира, белков, остатков лекарственных препаратов и моющих средств, ржавчины.)

Эффективность ПСО зависит от качества проведенной дезинфекции.

- Для предстерилизационной очистки используют препараты, указанные в таблице «Средства предстерилизационной очистки» МУ по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» от 30.12.98 № МУ-287-113.

Раствор, содержащий перекись водорода и моющее средство (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс), готовят в условиях ЛПУ, применяя перекись водорода, медицинскую или техническую. Для снижения коррозионного действия моющих растворов, содержащих перекись водорода с моющим средством Лотос и Лотос-автомат, целесообразно использовать ингибитор коррозии — 0,14% олеата натрия.

Сегодня в ЛПО используют полимерные емкости ЕДПО Елатомского приборного завода.

Контейнер ЕДПО— это комплект из четырех полистироловых деталей: ванночки разным рабочим объемом, в которые «матрешкой» вставляется емкость с отверстиями; гнёта и крышки. Предназначенный для обработки медицинский инструмент загружается в емкость с отверстиями, заливается дезинфицирующим раствором и накрывается гнетом для обеспечения полного погружения.

Крышка предохраняет медперсонал от ингаляционного контакта с дезинфектантом. В таком контейнере увеличивается срок службы дезраствора. Предусмотрено самостекание раствора, что исключает контакт с руками.

Последовательность ручной предстерилизационной очистки представлена в таблице. (см. Таблица 3.2 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113)

Предстерилизационная очистка ручным способом с применением замачивания в моющем растворе

| Процесс при проведении очистки | Режим очистки |  |  | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора,% | первоначальная температура гр. | время выдержки в минутах |  |
| - Замачивание в моющем р-ре при полном погружении изделия: - моющее ср-во «Биолот», Биолот-1. - Раствор, содержащий Н2О2 и моющее средство (Лотос, Лотос-автомат, Айна, Прогресс, Маричка) - пероксимед | 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 50 18 | 15 15 15 | ёмкости ЕДПО |
| - Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, при помощи ерша, ватно - марлевого тампона или тканевой салфетки, каналов – с помощью шприца. - пероксимед | концентрация указана выше | не нормируется | мойку каждого изделия осуществляют в течение 0,5 мин 1,0 | ёмкости ЕДПО |
| - Ополаскивание проточной питьевой водой: - Биолот - Астра, Айна, Лотос, Лотос-автомат, - Прогресс, Маричка - пероксимед | - | - | 3,0 10,0 5,0 5,0 | ванная, раковина, с устройством для струйной подачи воды |
| - Ополаскивание дистиллированной водой | - | - | 0,5 | ванная, раковина, с устройством для струйной подачи воды |
| - Сушка горячим воздухом | - | 85 | до полного исчезновения влаги | сушильный шкаф |

Вода, используемая при первом этапе очистки обязательно дезинфицируется, только после этого сливается в общую канализацию.

Приготовление моющего раствора для ручной очистки

| Наименование компонентов | Концентрация | Количество компонентов | Температура раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| Моющее средство «Биолот» Вода дистилированная | 0,5 | 5,0 г 995,0 мл | 40 |
| Вода дистилированная Раствор перегидроля 33% Моющее средство Лотос, Лотос-автомат, Айна, Прогресс, Маричка | 0,5 | 978 мл 17,0 г 5,0 г | 50 |
| Перекись водорода 3% Вода дистилированная | 0,5 | 170,0 мл долить до 1 л раствора (830 мл) | 18 |

- Допускается применение моющего раствора до появления розовой окраски, но не более суток.

- Неизменённый моющий раствор можно подогревать до 6 раз.

- Температура раствора контролируется водным термометром.

- Раствор моющего средства «Биолот» используется однократно.

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств.

Методика приготовления реактивов для постановки проб.

Азопирамовая проба.

1. Приготовление исходного раствора.

Для приготовления 1 л (дм3) исходного раствора азопирама отвешивают 100 г амидопирина и 1,0 - 1,5 г солянокислого анилина, смешивают их в сухой мерной посуде и доводят до объема 1 л (дм3) 95% этиловым спиртом. Смесь тщательно перемешивают до полного растворения ингредиентов.

Исходный раствор азопирама следует хранить в плотно закрытом флаконе в темноте. Допустимый срок хранения исходного раствора азопирама составляет: при температуре 4 °C (в холодильнике) - 2 месяца; при комнатной температуре (20 +/- 2 °C) - не более 1 месяца. Умеренное пожелтение исходного раствора без выпадения осадка в процессе хранения не снижает рабочих свойств раствора.

2. Приготовление реактива азопирам.

Перед постановкой пробы готовят реактив азопирам, смешивая равные объемные количества исходного раствора азопирама и 3% раствора перекиси водорода.

Реактив азопирам можно хранить не более 2 часов. При более длительном стоянии может появиться спонтанное розовое окрашивание реактива. При температуре выше +25 °C раствор розовеет быстрее, поэтому его необходимо использовать в течение 30 - 40 мин. Не следует подвергать проверке горячие инструменты, а также хранить реактив азопирам на ярком свету и вблизи нагревательных приборов.

В случае необходимости, пригодность реактива азопирам проверяют следующим образом: 2 - 3 капли реактива наносят на пятно крови. Если не позже чем через 1 мин. появляется фиолетовое окрашивание, переходящее затем в сиреневый цвет, реактив пригоден к употреблению; если окрашивание в течение 1 мин. не появляется, реактивом пользоваться не следует.

Учет результатов постановки проб.

При положительной азопирамовой пробе в присутствии следов крови немедленно или не позднее чем через 1 мин. появляется вначале фиолетовое окрашивание, затем быстро, в течение нескольких секунд, переходящее в розово-сиреневое или буроватое окрашивание реактива.

Азопирам, кроме гемоглобина, выявляет наличие на изделиях остаточных количеств пероксидоз растительного происхождения (растительных остатков), окислителей (хлорамина, хлорной извести, стирального порошка с отбеливателем, хромовой смеси для обработки посуды и др.), а также ржавчины (окислов и солей железа) и кислот. При наличии на исследуемых изделиях ржавчины и указанных окислителей наблюдается бурое окрашивание реактива, в остальных случаях происходит окрашивание в розово-сиреневый цвет.

Фенолфталеиновая проба.

Готовят 1% спиртовой раствор фенолфталеина на 95% этиловом спирте; раствор хранят во флаконе с притертой пробкой в холодильнике в течение месяца.

Методика постановки проб.

Контролируемое изделие протирают марлевой салфеткой, смоченной реактивом, или наносят 2 - 3 капли реактива на изделие с помощью пипетки.

Качество очистки катетеров и других полых изделий оценивают путем введения реактива внутрь изделия с помощью чистого шприца или пипетки. Реактив оставляют внутри изделия на 1 мин., после чего сливают на марлевую салфетку. Количество реактива, вносимого внутрь изделия, зависит от его величины.

Учет результатов постановки проб.

При положительной фенолфталеиновой пробе о наличии на изделиях остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства свидетельствует появление розового окрашивания реактива.

В случае положительной пробы на кровь или на остаточные количества щелочных компонентов моющих средств всю группу контролируемых изделий, из которой отбирали контроль, подвергают повторной очистке до получения отрицательных результатов. Результаты контроля отражают в журнале по форме N 366/у.

Классы чистоты помещений.

Медицинские учреждения, такие как больницы, клиники и лаборатории, являются особым типом зданий, требующих особой чистоты и гигиены. Для обеспечения безопасности пациентов и персонала, а также для предотвращения распространения инфекций, в медучреждениях используются классы чистоты помещений. Эти классы определяют необходимый уровень чистоты в зависимости от осуществляемых в них процедур и операций.

Каждый класс чистоты имеет свои требования к оснащению помещений, включая системы вентиляции, фильтрацию воздуха, очистку поверхностей и оборудование для контроля загрязнения. Также в каждом классе чистоты определены требования к персоналу, такие как использование специальной одежды, масок и перчаток. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение инфекций.

Важно отметить, что классы чистоты помещений в медучреждениях не являются непоколебимыми стандартами, а скорее рекомендациями. Они определяют минимальные требования, и медицинские учреждения могут применять более строгие стандарты, если считают это необходимым. Это обусловлено тем, что каждый медицинский учреждение имеет свои особенности и риски.

В общем, классы чистоты помещений в медучреждениях являются важными инструментами для обеспечения безопасности и гигиены. Они помогают предотвратить распространение инфекций и обеспечить наилучший уход за пациентами. Персонал медучреждений должен быть обучен и осведомлен о требованиях к классам чистоты и строго следовать им, чтобы обеспечить безопасность и здоровье пациентов.

Класс чистоты помещений — это параметр, определяющий требования к уровню чистоты и микробиологической загрязненности воздуха для разных категорий помещений медучреждений. Класс чистоты помещения имеет большое значение для обеспечения безопасности пациентов и сотрудников, а также для предотвращения распространения инфекций.

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

Для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них в медицинских организациях оборудуются:

- приемно-смотровые боксы, боксы или боксированные палаты.

Для обработки постельных принадлежностей должно быть дезинфекционное структурное подразделение, либо обработка может проводиться в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры.

Пищеблок медицинских организаций должен располагаться в изолированном блоке помещений и быть оборудован автономной системой приточно-вытяжной вентиляции. В инфекционных стационарах входы в пищеблок из транспортных тоннелей и коридоров должны иметь пространство, предназначенное для разделения воздушных сред помещений при входе в них, с вентиляцией (далее - шлюз) и подпором воздуха.

Прием пищи медицинским персоналом проводится в специально отведенных помещениях исключая столовые (буфетные) для пациентов, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

Медицинские организации должны иметь раздельные туалеты для пациентов и работников, за исключением организаций с численностью до 50 посещений в смену.

Для пациентов при палатах должны быть санитарные узлы, оснащенные раковиной, унитазом, душевой установкой. Двери в санузлах для пациентов должны открываться наружу.

Санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений:

- В душевых, ванных в помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола применяют водонепроницаемые материалы.

- Потолки должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции.

Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению и канализации:

    - Очистка и обеззараживание сточных вод должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод. При отсутствии очистных сооружений сточные воды должны подвергаться полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях.

    - Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.

    - Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, оборудуются: предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах.

    - В кабинетах, где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка).

    - Туалеты обеспечиваются туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук.

    - Санитарные комнаты палатных отделений должны быть оборудованы устройствами для обработки и сушки суден, клеенок.

Санитарно-эпидемиологические требования к системам отопления, вентиляции, микроклимату и воздушной среде:

- Нагревательные приборы должны иметь поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

- Один раз в год должна проводиться проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

- Воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1 м3.

Помещения класса А (помещения с асептическим режимом):

- операционные,

- послеоперационные палаты,

- реанимационные залы (палаты),

- для ожоговых больных,

- палаты интенсивной терапии,

- родовые,

- манипуляционные-туалетные для новорожденных.

Помещения класса Б:

- рентгенооперационные,

- ангиографические,

- стерилизационные при операционных,

- чистая и стерильная зоны ЦСО (контроля, комплектования и упаковки чистых инструментов, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, стерилизации, экспедиции),

- процедурные,

- перевязочные,

- малые операционные.

Помещения класса В:

- боксы палатных отделений,

- боксированные палаты,

- палаты для взрослых больных,

- помещения для матерей детских отделений,

- кабинеты врачей,

- помещения дневного пребывания пациентов,

- кабинеты функциональной диагностики,

- процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии),

- процедурные магнитно-резонансной томографии,

- залы лечебной физкультуры

Помещения класса Г:

- грязная зона ЦСО  (приема, разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения),

- диспетчерские,

- комнаты работников,

- комнаты отдыха пациентов после процедур;

- санитарные комнаты,

- помещения сортировки и временного хранения грязного белья;

- помещения мойки  носилок и клеенок,

- помещение сушки одежды и обуви выездных бригад;

- регистратуры,

- справочные вестибюли,

- гардеробные,

- помещения для приема передач пациентам,

- помещения выписки,

- ожидальные,

- туалеты,

- клизменная.

  - В помещениях классов чистоты А и Б в воздухе не должно быть золотистого стафилококка. В помещениях классов чистоты В и Г золотистый стафилококк не нормируется.

  - Эксплуатация вентиляционных систем должна исключать перетекание воздушных масс из помещений класса чистоты Г - в помещения классов чистоты В, Б и А, из помещений класса чистоты В - в помещения классов чистоты Б и А, из помещений класса чистоты Б в помещения класса чистоты А.

  - Во все помещения воздух подается в верхнюю зону. Удаление воздуха должно организовываться из верхней зоны, кроме операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенопроцедурных, в которых воздух удаляется из двух зон: 40% - из верхней зоны и 60% - из нижней зоны в 60 см от пола.

  - Приточно-вытяжная система вентиляции помещений класса чистоты А должна работать в непрерывном режиме. В нерабочее время воздухообмен может быть уменьшен на 50%. Перевод в рабочий режим осуществляется не менее чем за 1 час до начала работы.

  - В инфекционных отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.

  - Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, должно быть предусмотрено естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках.

  - Воздухообмен в палатах и отделениях должен быть организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между палатными отделениями, между палатами, между смежными этажами.

  - При применении сплит-систем проводится очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника не реже 1 раза в 3 месяца.

  - В помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства и оборудование для обеззараживания воздуха.

  - В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-эпидемиологические требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля:

Палатная секция должна быть непроходной.

При входе в палатное отделение, палатную секцию должен быть шлюз.

Для тяжелобольных пациентов должны быть оборудованы ванные комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов.

Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю:

Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в месяц.

Уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в неделю. После окончания уборки проводится обеззараживание воздуха в помещении.

Бельевой режим стационара.

Кладовая для чистого белья оборудуется стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции.

Центральная кладовая для грязного белья оборудуется напольными стеллажами, умывальником, вытяжной вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха.

Стационары должны быть обеспечены бельем в соответствии с табелем оснащение в достаточном количестве.

Смена белья проводится по мере загрязнения регулярно, но не реже одного раза в семь дней. Загрязнённое выделениями белье подлежит замене немедленно.

Смену белья родильницы проводят раз в три дня, нательного белья и полотенец – ежедневно подкладных салфеток – по необходимости.

Смена белья пациентам после операции должна проводиться систематически до прекращения выделение из ран.

В акушерских стационарах должно применяться стерильное белье.

Сбор грязного белья от пациентов в отделении осуществляется в специальную плотную тару (клеенчатый или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие приспособления) и передаваться в центральную бельевую. Запрещается разборка грязного белья в отделениях.

Временное хранение (не более 12 часов) грязного белья в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах в закрытой таре. Для работы с грязным бельем персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, перчатки, маска, косынка).

Чистое белье хранят в специально выделенных помещениях – бельевых. В отделении должен храниться суточный запас чистого белья. Хранения белья осуществляется в отдельных помещениях или в отделении на рабочих местах (на постах медицинской сестры в специальных шкафах).

Белье и тара должны быть промаркированными. Отдельно маркируется белье инфекционного отделения. Хранение немаркированного белья не допускается.

Стирка больничного белья осуществляется централизованно в соответствии с инструкции по технологии обработки белья в медицинских учреждений.

Доставка чистого и грязного белья осуществляется специальным транспортом в специальной таре с маркировкой «чистое» или «грязное» белье в соответствии с его принадлежностью учреждению, отделению. Стирка тканевой тары осуществляется одновременно с бельем. Все процессы должны быть максимально механизированы.

После выписки каждого пациента или умершего, а также по мере загрязнения, матрацы подушки, одеяло должны подвергаться замене, а затем подвергаться камерной обработке.

### Санитарно-эпидемиологические требования к организации

и проведению мер профилактики ИСМП и противоэпидемических

мероприятий в прочих медицинских организациях и ФАП

Виды и режимы уборки в медицинской организации

Новый СанПиН по уборке в 2023 году утверждает санитарные требования к уборке многоквартирных домов, медицинских и процедурных кабинетов, офисных помещений, детских учебных и воспитательных заведений.

Новые стандарты уборки являются обязательными для исполнения всеми субъектами Российской Федерации, государственными инстанциями, юридическими и физическими лицами, образовательными и медицинскими центрами. СанПиН в 2023 году устанавливаются более строгие требования к количеству уборок и их качеству. Одним из ключевых факторов изменений послужила непростая эпидемиологическая ситуация, которая сложилась не только в стране, но и по всему миру.

Санитарные нормы действуют на всей территории РФ и распространяются на всех граждан.

С недавних пор ряд требований к уборке по СанПиН был изменен. Были подписаны:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ “СанПиН 2.1.3684-21”.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ “СанПиН 1.2.3685-21”.

Нормы уборки

Нормы уборки регламентированы СанПиН 2.1.3684-21. Согласно им в организациях (образовательных, медицинских и общепита), должны соблюдаться следующие санитарные нормы:

- Планирование и составление графика уборки.

- Ведение журнала уборки.

- Проведение инструктажа для ответственных лиц.

- Использование спец одежды при осуществлении гигиенических мероприятий.

- Использование специализированных средств для очистки помещений.

- Обязательная маркировка рабочего инвентаря и его хранение в специальном отведенном месте.

- Проведение текущих и генеральных уборок.

Виды уборок

Особое внимание и контроль за качеством и систематичностью уборок осуществляется в медицинских учреждениях. Надзор происходит:

- из-за повышенного риска инфицирования сотрудников и посетителей организаций;

- в целях профилактики возникновения внутрибольничной инфекции.

Виды уборок по СанПиН 2.1.3684-21 делятся на категории:

- Текущая. В течение дня.

- Генеральная. Характеризуются интенсивностью проведения санитарных работ.

Текущая уборка — осуществление санитарных действий, направленных на очищение поверхностей, чаще всего контактируемых с людьми. Обрабатываемые поверхности: мебель, подоконники, полы, стойки, кушетки и т.д.

Допускается только влажная обработка и дезинфекция.

Генеральная уборка проводится с определенной периодичностью с целью тотального очищения поверхностей от загрязнения и полной дезинфекции помещения.

В мероприятия, проводимые в рамках генеральной уборки, входят:

- ремонт и покраска поверхностей с видимыми повреждениями;

- глубокая очистка с применением высококонцентрированных средств;

- обезображивание поверхностей;

- дезинфекция помещений.

Периодичность

Если иное не установлено указанными документами или иными уточняющими актами (инструкции, рекомендации) кратность уборочных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

Общие помещения (кабинеты, столовые), используемые для оказания государственных услуг гражданам РФ (школы, поликлиники, больницы, стоматологические клиники и т.д.), а также многоквартирные дома — подлежат влажной ежедневной уборке.

Специализированные комнаты, подвергаемые повышенному риску увеличения популяции микроорганизмов и вероятности инфицирования (процедурные, операционные) дважды в день. Дополнительно помещение убирается после процедур, требующих дезинфекцию поверхностей и воздуха.

Санузлы очищаются ежедневно согласно графику. График утверждается и контролируется ежедневно.

Сухая уборка помещений по новым правилам СанПиН запрещена. Поэтому кратность ее применения не учитывается при составлении общего плана санитарных мероприятий в конкретном учреждении.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке.

Мытье оконных стекол должно проводиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

Генеральная уборка

Проведение генеральной уборки осуществляется:

- Только сертифицированными химическими и техническими средствами. Использование иных бытовых средств, не включенных в перечень разрешенных, запрещено.

- В строгом порядке. К уборке не допускаются сторонние лица. Санитарные меры могут осуществляться только сотрудниками организации, прошедших инструктаж по технике безопасности.

Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по графику не реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.

Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом проводится один раз в неделю. Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показаниям.

Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки.

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

Промаркированный уборочный инвентарь (можно цветном): ведра, тазы, салфетки, швабры, держатели мопов используют по назначению, обрабатывают и хранят в выделенном помещении (в шкафу вне медицинских кабинетов).

Генеральную уборку помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников проводят по графику не реже 1 раза в месяц.

Генеральную уборку (мойка и дезинфекция), процедурных и других помещений с асептическим режимом, проводят один раз в неделю.

В случае выявления пациента с инфекционными заболеваниями (подозрением) после его изоляции (госпитализации) проводят заключительную дезинфекцию по соответствующему режиму.

Медицинские изделия многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждение кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Допускается проведение стерилизации на местах.

Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Урны, установленные для сбора мусора у входа в здание, в местах отдыха и на территории очищают от мусора ежедневно и содержат в чистоте.

### Санитарно-эпидемиологические особенности подразделений

различного профиля

Эпидемиологическая задача приемного отделения: не допустить поступления пациента с признаками инфекционного заболевания в палатное отделение стационара общего профиля. С этой целью осматривают кожные покровы и слизистые, зев, измеряют температуру, проводят осмотр на педикулез с отметкой в истории болезни, собирают эпидемиологический и прививочный (по показаниям) анамнез. Приемное отделение оснащают термометрами и шпателями в количестве, соответствующем числу поступающих пациентов. В случае подозрения на инфекционное заболевание пациента изолируют в диагностическую палату при приемном отделении или бокс до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу).

Палатные отделения стационаров неинфекционного профиля:

Количество коек в палатной секции определяется мощностью, но не более 30. Вместимость палат - не более 4 коек.

В отделениях с двумя палатными секциями предусматривают не менее 2 процедурных, а в отделениях хирургического профиля - не менее двух перевязочных.

В палатных отделениях реконструируемых стационаров предусматривают одноместные палаты для изоляции хирургических пациентов - носителей полирезистентной (панрезистентной) микрофлоры. Это палаты с барьерными функциями: со шлюзом с подпором воздуха, возможностью создания отрицательного давления в палате (переключение системы вентиляции, когда вытяжка преобладает над притоком). При палате предусматривается санузел с унитазом, умывальником и душем с гибким шлангом. Санузлы и уборные, доступные для инвалидов-колясочников, оборудуют приспособлениями (поручнями, стойками, откидными сидениями), облегчающими тяжелобольным пользование санитарными приборами.

Кожные покровы пациентов подлежат обеззараживанию перед медицинскими манипуляциями (обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, санитарная обработка кожных покровов).

Санитарная обработка кожных покровов пациентов предназначена для удаления загрязнений и снижения количества резидентной микрофлоры. Санитарную обработку кожных покровов проводят накануне оперативного вмешательства или при уходе за пациентом, используя кожные антисептики, не содержащие спиртов, обладающие моющим эффектом. Всю поверхность тела, либо отдельный участок кожи протирают салфеткой или тампоном, смоченным кожным антисептиком либо готовой к применению салфеткой, пропитанной кожным антисептиком.

Пациенты и посетители проводят гигиеническую обработку рук с использованием мыла и воды или спиртсодержащего антисептика в следующих случаях:

- до и после контакта с поврежденными участками кожи, повязками, слизистыми оболочками, использованными медицинскими изделиями;

- при входе в палату;

- перед выходом из палаты;

- перед едой;

- после посещения туалета.

Пациенты и посетители обязаны подчиняться требованиям медицинского персонала в части соблюдения правил внутреннего распорядка и требований гигиены рук.

Обработка инъекционного поля предусматривает обеззараживание кожи с помощью спиртосодержащего антисептика, предназначенного для этих целей, в месте инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных) и взятия крови. Обработку инъекционного поля проводят двукратно, стерильной салфеткой, смоченной спиртсодержащим кожным антисептиком или способом орошения антисептиком (аэрозольным методом). Время обеззараживания должно соответствовать рекомендациям по применению конкретного антисептика. При необходимости место инъекции закрывается стерильным сухим шариком (салфеткой).

Мероприятия при выявлении педикулеза

Педикулез, или вшивость — специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Педикулёз — одно из самых распространённых паразитарных заболеваний. Его вызывают вши — мелкие бескрылые насекомые, питающиеся человеческой кровью. Заразиться педикулёзом может каждый, независимо от пола, возраста и социального статуса.

На человеке паразитируют только три вида: головные вши, платяные и лобковые.

Головные вши

Головные, или волосяные, вши (Pediculus humanus capitis) паразитируют на волосистой части головы. Взрослые особи живут около месяца. При этом самки каждый день откладывают по 5–7 яиц.

Яйца — гниды — внешне похожи на круглые полупрозрачные капсулы. Самки вшей надёжно приклеивают их к основанию волоса. Через 7–10 дней из яиц вылупляются личинки, которые затем превращаются во взрослые особи.

Головные вши считаются самыми безопасными для человека: они не переносят тяжёлые заболевания. Однако после укусов этих паразитов на коже головы остаются ранки, которые сильно зудят. При расчёсывании в них можно занести инфекцию.

Основные пути заражения головными вшами:

- тесный контакт с заражённым человеком (объятия, рукопожатия);

- совместное использование расчёсок, головных уборов, аксессуаров для волос;

- общее постельное бельё;

- купание в бассейне (вши могут жить в воде до 2 суток).

Вши не умеют прыгать или летать. Перебраться от одного человека к другому они могут только при тесном контакте.

Платяные вши

Платяные вши (Pediculus humanus humanus) по образу жизни похожи на постельных клопов — они живут в складках одежды и постельных принадлежностях, там же откладывают яйца. На кожу или волосяной покров человека они выходят, только чтобы питаться. Излюбленные места укусов — шея, плечи, спина, поясница.

Платяные вши живут до 35 дней. Самки могут прожить до 45 суток, отложив при этом до 300 яиц.

Основные пути заражения платяными вшами:

- примерка одежды;

- сон в поражённой вшами постели;

- тесный контакт с носителем, например в местах скопления людей (магазинах, общественном транспорте).

Платяные вши также вызывают педикулёз. Кроме того, они могут переносить возбудителей опасных заболеваний — сыпного тифа, волынской лихорадки, возвратной вшивой лихорадки.

Лобковые вши

Лобковые вши (Phthirus pubis) живут в паху и в подмышечных впадинах. Эти паразиты меньше, чем их собратья — головные и платяные вши.

Основные пути заражения лобковыми вшами:

- половой акт с заражённым человеком;

- тесный контакт с носителем;

- совместное использование личных вещей;

- купание в бассейне;

- посещение бань, саун, соляриев, общественных туалетов (вне тела лобковые вши могут жить 1–2 дня).

Симптомы педикулёза

Головные вши заселяют волосистую часть головы целиком, но излюбленные их места — на затылке и за ушами.

Платяные вши обитают везде, где на теле есть пушковые волосы. Кроме того, их можно заметить в складках одежды или постельного белья.

Площицы — лобковые вши — большую часть времени проводят на волосах в аногенитальной области. При этом, из-за роста популярности орального секса, их всё чаще можно обнаружить на бровях и ресницах.

Основные симптомы педикулёза:

- мучительный зуд в области тела, поражённой вшами;

- ощущение шевеления в волосах или на теле;

- расчёсы на коже;

- увеличение регионарных лимфатических узлов;

- повышение температуры тела до 37,5 ॰С;

- сухость и шелушение кожи;

- очаги бурой гиперпигментации на теле;

- если присоединилась бактериальная инфекция — гнойные корочки на коже.

Места укусов платяных и головных вшей похожи на красные узелки диаметром до 4 мм, расположенные на воспалённом основании. Лобковая вошь оставляет после своих укусов характерные синевато-голубые пятна, которые не меняют окраски, если на них надавить.

Каждый выявленный случай головного, платяного, лобкового и смешанного педикулеза регистрируют в «Журнале учета инфекционных заболеваний» (№ 060/у), и о нем передается экстренное извещение(Ф №058/у). Учету подлежат лица, у которых при осмотре выявлены вши в любой стадии развития (яйцо-гнида, личинка, имаго (взрослое насекомое) ).

Организация противопедикулезных мероприятий

Показаниями к проведению противопедикулезных мероприятий в стационаре является обнаружение головных, лобковых, платяных вшей в различных стадиях развития: яйцо (гнида), личинка, имаго (жизнеспособное насекомое).

При обнаружении педикулеза:

- производится регистрация пациента в журнале.

- отправляется экстренное извещение в ЦГСЭН для регистрации по месту жительства пациента.

- делается отметка на лицевой стороне истории болезни.

- проводится уничтожение головных, лобковых и платяных вшей, санитарная обработка пациента, дезинсекция помещения и предметов, с которым контактировал пациент.

Противопедикулезная обработка производится на месте выявления с использованием содержимого противопедикулезной укладки. Уничтожение вшей и их яиц проводится механическим, физическим и химическим методами для всех категорий пациентов. Выбор метода зависит от состояния здоровья пациента и противопоказаний к нему. Результат осмотра фиксируется в истории болезни и в журнале осмотров на педикулез или осмотра или журнале учёта инфекционных заболеваний.

Вещи пациента подвергаются кипячению или камерной обработке.

Вещи, не подлежащие кипячению, обрабатываются педикулоцидным средством в соответствии с методическими указаниями, затем стирают с обязательным добавлением кальцинированной сады (1 столовая ложка на 5 л воды) и проветривают в течение 30 минут.

Повторный осмотр пациента проводится через 7 – 10 дней. При обнаружении даже минимального количества (одного – трёх) жизнеспособных яиц или вшей проводится повторная обработка.

При обнаружении платяных вшей необходимо срочно вызвать специалиста Центра гигиены и эпидемиологии для обработки людей.

В лечебном отделение стационара:

- пациент, санированный в приемном отделении осматривается повторно;

- все пациенты, находящиеся на лечении, систематически осматривается на педикулез каждые 7 – 10 дней;

- в случае выявления педикулеза обработка проводится в отделении с использованием укладки приемного отделения. Каждого специалиста снабжает аптечка первой помощи.

Содержимое укладки, предназначенной для проведения противпедикулезных обработок (противопедикулезная укладка)

- Клеенчатый или хлопчатобумажной мешок для сбора вещей больного.

- Ведро оцинкованное или лоток для сжигания или обеззараживания волос.

- Клеенчатая пелерина.

- Перчатки однократного применения.

- Ножницы.

- Частый гребень (желательно металлический).

- Машинка для стрижки волос.

- Спиртовка.

- Косынка – 2-3 штуки.

- Вода.

- Столовый уксус или 5 – 10 % уксусная кислота.

- Средство для уничтожения головных и лобковых вшей.

    - При головном и лобковом педикулёзе:

- средства, обладающие 100% овицидым действием - однократная обработка.для уничтожения головных и лобковых вшей:

- концентраты эмульсии «Медифокс», «Медифокс-Супер»;

- шампунь «Веда-2», лосьон «Лонцид», «Ниттилон» - только головной педикулёз, «Ниттифор».

- неполное овицидное действие – двукратная обработка с интервалом в 7-10 дней:

- мыло «Антиэнтом», «Витар», шампунь «Биосим».

    - Средства для уничтожения платяных вшей:

- овициды: концентраты эмульсии Медифокс», «Медифокс-Супер», «Акромед».

- не овициды: мыло «Витар».

    - Для дезинсекции помещений:

- концентраты эмульсии «Медифокс», «Медифокс-Супер», «Цифокс».

Запрещают обработку педикулоцидами беременных, кормящих женщин, людей с поврежденной кожей и детей до 5 лет, используют только механические методы уничтожения вшей и гнид путем вычесывания частым гребнем, стрижки или сбривания волос (с согласия пациента).

Стерилизация.

Стерилизация – или полное уничтожение микроорганизмов и их спор путём воздействия как физических факторов, так и химических препаратов. Она является основой асептики, профилактики ВБИ.

Асептика - метод предупреждения попадания микробов в рану и организм пациента путем их уничтожения на всех соприкасающихся с ними предметах и объектах внешней среды с целью предупреждения возникновения инфекционных осложнений.

Основной задачей стерилизации является достижение состояния медицинского изделия, когда оно не содержит жизненно-способных микроорганизмов и является стерильным. Стерилизации подвергаются все изделия медицинского назначения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью и/или инъекционными препаратами, а также медицинские инструменты многоразового применения, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать её повреждения. Необходимо помнить, что для проведения стерилизации необходимо знать и уметь применять законы, инструкции, правила и другие инструктивно методические документы в области инфекционной безопасности, соблюдать методы стерилизации.

Стерилизация изделий медицинского назначения в ЛПУ – сложный многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых определяет качество стерилизации:

- предварительная дезинфекция и обработка изделий на местах использования (в процедурных, операционных, перевязочных и пр.);

- предстерилизационная очистка изделий;

- стерилизационная упаковка;

- стерилизация;

- хранение и транспортировка к местам использования стерильных изделий.

Методы и виды стерилизации:

- Физический метод (паровой, воздушный, гласперленовый, радиационный, ультразвуковой).

- Химический метод (газовый, растворы стерилянтов).

- Газовый метод.

Выбор метода стерилизации зависит от многих факторов:

- материалов, из которых состоит изделие;

- конструкции изделий;

- необходимости длительного сохранения стерильности,

- оперативности использования.

Физический метод стерилизации

Стерилизация паровым методом/ Автоклавирование (вид)

Паровой метод стерилизации (автоклавирование) предполагает использование водяного насыщенного пара под избыточным давлением. Стерилизацию осуществляют в паровых стерилизаторах — автоклавах.

Автоклавирование обеспечивается паровыми стерилизаторами различных габаритов с различной степенью автоматизации. В паровых стерилизаторах создаются высокая температура(1380С) и высокое давление (до 2,5 атмосфер), благодаря которому обеспечиваются условия для вытеснения воздуха из стерилизационной камеры, включая прослойку между складками белья и перевязочного материала. В современных паровых стерилизаторах заполнение паром любых «закоулков» стерилизационной камеры обеспечивает предварительная этенция (отсасывание) воздуха из стерилизационной камеры и создание в ней разряжения. Для лечебных учреждений рекомендуется два режима стерилизации. Качество стерилизации определяют упаковочный материал и загрузка автоклава для свободного прохождения пара.

Качество стерилизации определяют упаковочный материал и загрузка автоклава для свободного прохождения пара.

Изделия для стерилизации помещают в стерилизационные коробки (биксы) или в специальные контейнеры.

В стационарах используют два режима стерилизации:

- основной режим — для изделий из коррозионностойкого металла (инструмент), стекла (лабораторная посуда), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье, перевязочный материал);

- щадящий режим — для изделий из резины (медицинские клеенки), латекса и полимерных материалов (воронки, грушевидные баллончики).

Условия проведения стерилизации:

1. Изделия подлежат стерилизации после сушки;

2. После стерилизации материал должен быть сухим! (так как через влажный материал проникают микроорганизмы);

З. Проводят стерилизацию в:

- стерилизационных коробках (биксах) с фильтром и без фильтров;

- двойной мягкой упаковке из бязи;

- бумаге мешочной непропитанной;

- мешочной влагопрочной; (крафт - пакет);

- бумага упаковочная высокопрочная.

Условие: указание на бирке даты стерилизации, подписи медсестры, проводившей стерилизацию.

Срок сохранения стерильности:

В биксах с фильтром - 20 суток.

В биксах без фильтра - 3 суток.

В бязевой упаковке - 3 суток.

В крафт-пакетах - 3 суток; с указанием на бирке даты стерилизации, росписи медсестры, проводившей стерилизацию.

Режим стерилизации в автоклаве

| Наименование объектов | Давление пара, атм. | Рабочая температура | Экспозиция | Химический контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основной режим — изделия из металла, стекла, текстильных материалов | 2,0 | 1320 | 20 мин. | ИС-132 (тер- моиндикаторная лента) |
| щадящий режим — изделия из резины, латекса и полимерных материалов | 1,1 | 1200 | 45 мин | ИС-120 (тер- моиндикаторная лента) |

Воздушный метод стерилизации

Воздушную стерилизацию осуществляют сухим горячим воздухом. Обработку проводят в воздушных стерилизаторах — сухожаровых шкафах. Стерилизуют изделия из металла и стекла: хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов.

Стерилизации подвергают сухие изделия в упаковках или в открытом виде на лотках/сетках.

В ЦСО изделия обрабатывают только в упаковочных материалах, в лечебных подразделениях допустимо использование мини-сухожаровых шкафов для стерилизации без упаковки. Разъемные изделия стерилизуют в разобранном виде. Загрузку и выгрузку из воздушных стерилизаторов проводят при температуре в камере 40-50 °С.

Срок сохранения стерильности:

1 . В крафт-пакете; крафт-бумаге - 3 суток

2. В открытой емкости - используют непосредственно после стерилизации или рабочую смену на стерильном столе.

Режим стерилизации в сухожаровом шкафу

| Рабочая температура в стерильной камере | Время выдержки | Химический контроль/ термоиндикаторные ленты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1800 основной режим | 60 мин | ИС-180 | Упаковки – маркированы. После стерилизации указать: дату, время, подпись |
| 1600 щадящий режим | 150 мин | ИС-160 |  |

Порядок работы на воздушных стерилизаторах.

- Загрузка производится в холодный стерилизатор.

- Нагревание.

- Стерилизация: отсчёт времени стерилизации начинают от достижения нужной температуры стерилизации (180 °C) до истечения срока экспозиции (60 минут).

- Охлаждение: до 40-50 °C.

- Разгрузка.

Последовательность действий.

- Разложить на металлические сетки хирургический инструментарий так,  чтобы часть отверстий была открыта для циркуляции нагретого воздуха.

- Поместить в пяти точках индикаторы стерильности.

- Закрыть дверцу шкафа, включить рубильник.

- Прогреть стерилизационную камеру в течение 5 – 10 минут.

- Открыть дверцу сухожарового  шкафа, установить сетки с хирургическими инструментами на полки шкафа.

- Закрыть дверцу сухожарового шкафа.

- Установить ручку реле времени на требуемую длительность стерилизации.

- Примечание. По достижении заданной температуры стерилизатора, на пульте управления загорится сигнальная лампа, указывающая начало стерилизации.

Термоиндикаторные ленты предназначены для контроля критических параметров обработки изделий. На каждом индикаторе нанесен эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении режимов стерилизации. По окончании стерилизации цвет индикаторного слоя должен соответствовать прилагаемому эталону или темнее. Светлый тон индикатора указывает на неэффективность обработки изделий.

Гласперленовый вид стерилизации

Техническое обеспечение медицинских учреждений за последние годы значительно улучшилось и это отмечается в последних СП (дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения). Новый метод стерилизации, который стал широко использоваться в ЛПУ – это гласперленовая стерилизация.Он заключается в погружении инструментария в среду раскаленных до 190 - 330° стеклянных гранул. Процесс стерилизации занимает минуты, а после инструментарий готов к использованию. Минусом этого метода является то, что им можно обезопасить только мелкие инструменты, поэтому его применяют в основном в стоматологических отделениях

Радиационный (лучевой) метод стерилизации

Осуществляются в особых  производственных условиях.

Лучевая стерилизация применяется на предприятиях медицинской промышленности, выпускающих изделия одноразового пользования. Стерилизующим агентом служат радиационные лучи - Υ и β. Доза облучения не должна бать менее 2,5 Мрад (25000 Гр). Эта доза, обладая достаточным бактерицидным действием, не вызывает наведенной радиации, что особенно важно при стерилизации. Срок стерильности до 5 лет (в зависимости от упаковки). Радиационная стерилизация имеет ряд преимуществ. Прежде всего, она позволяет обеспложивать предметы из термолабильных (не переносящих высокой температуры) материалов, которые всё чаще и чаще применяются в клинической практике (эндопротезы, шовный материал, лекарственные растворы, шприцы, катетеры и др.). Стерилизацию можно проводить в герметичной упаковке.

Обязательные условия сохранения стерильности одноразовых изделий медицинского назначения:

- целостность упаковки;

- срок годности.

Радиационный метод стерилизации применяют для термолабильных (полимерных) материалов, биологических (вакцин, сывороток) и лекарственных препаратов. Стерилизующим агентом являются гамма - и бета - лучи.

Химический  метод стерилизации

Стерилизация растворами химических препаратов

Изделия медицинского назначения из термолабильных материалов подвергают стерилизации в химических растворах с целью сохранности. Конструкция этих изделий исключает физические методы стерилизации. Для изделий часто используют стерилянты комнатной температуры, поэтому способ иногда называют «холодным». При этом необходим хороший доступ стерилизующего средства и промывной жидкости ко всем стерилизуемым поверхностям изделия.

Стерилянт — химическое вещество различного происхождения и состава, вызывающее гибель всех видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.

Стерилизацию проводят при полном погружении сухих изделий в раствор, разъемных — в разобранном виде. Каналы и полости заполняют раствором.

Все манипуляции проводят в условиях строгой асептики. После стерилизации изделия вынимают стерильными инструментами и промывают в стерильной воде погружением на 5 минут с троекратной сменой воды с обязательным промыванием полостей и каналов, затем помещают в стерильные биксы (срок хранения 3 суток), выстланные стерильной простынёй, или выкладывают на стерильный стол.

| Препарат | Режим стерилизации |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным способом | Условия проведения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температура 0С | концен трация рабочего раствора, % | время, мин |  |  |
| Перекись водорода | 18 50 | 6,0 6,0 | 360 180 | Изделия из полимерных материалов (пластмассы, резины), стекла, коррозийно стойких металлов | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки |
| Глутарал | 21 | Применяют без разведения | 240 | Инструменты из металлов |  |
| Глутарал-Н |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | Изделия из полимерных материалов (пластмассы, резины), стекла, металлов, в том числе эндоскопы и инструменты к ним |  |
| Лизоформин - 3000 | 40-50 | 8 | 60 | Изделия медицинского назначения (включая эндоскопы) |  |

- Повторно 6% раствор перекиси водорода использовать нельзя.

- Температура раствора в процессе стерилизации не поддерживается.

- Стерилизацию и промывание проводят в асептических условиях, соответствующих требованиям, предъявляемым к чистым операционных.

Газовый метод стерилизации

Для газового метода стерилизации используют смесь ОБ (смесь окиси этилена и бромистого метила в весовом соотношений 1:2,5 соответственно), окись этилена, пары раствора формальдегида в этиловом спирте, а также озон.

Стерилизацию газовым методом осуществляют в стационарных газовых стерилизаторах, разрешенных к применению в установленном порядке, а также в портативных аппаратах.

Стерилизации подвергают оптику, кардиостимуляторы, изделия из полимерных материалов, резины, стекла, металла, пластмассовых частей различных аппаратов. Практическое осуществление данного метода встречается значит значительные трудности, поэтому газовая стерилизация не получила ещё того распространения, которое она заслуживает по своим возможностям.

Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимами применения средств для стерилизации конкретных групп изделий, а также согласно инструкциям по эксплуатации стерилизаторов, разрешенных к применению.

Контроль качества стерилизации

Контроль позволяет улучшить качество стерилизации в ЛПУ. За качеством стерилизации в лечебных учреждениях ведут тройной контроль: технический, бактериологический и химический.

Технический контроль проводят сотрудники ЦСО путем наблюдения за показаниями приборов.

Бактериологический контроль — самый точный и достоверный по оценке тест-культур. Бактериологический контроль работы стерилизационной аппаратуры осуществляют с помощью биотестов на основании гибели спор термоустойчивых организмов. Биотесты представляют собой дозированное количество спор тест-культуры на носителе (или в нем), помещенном в упаковку, которая предназначена для сохранения целостности носителя со спорами и предупреждения вторичного обсеменения после стерилизации. В качестве носителей используют инсулиновые флаконы, чашечки из алюминиевой фольги (для паровых и воздушных стерилизаторов), а также диски из фильтровальной бумаги (для воздушных стерилизаторов). Упакованные биотесты помещают в те же контрольные точки стерилизационной камеры, что и средства физического и химического контроля.

Основанием для заключения об эффективной работе стерилизационной аппаратуры является отсутствие роста тест-культуры при бактериологических исследованиях всех биотестов в сочетании с удовлетворительными результатами физического и химического контроля.

Химический контроль — облегчает визуализацию процесса стерилизации, применяется для соблюдения критических параметров обработки. Представляют собой стеклянные трубки, содержащие химические соединения или их смеси с красителями, и предназначены для контроля достижения заданной температуры по изменению агрегатного состояния и (или) цвета химических соединений, наблюдаемому после окончания стерилизации.

Назначение индикаторов

Индикаторы серии «Стериконт» предназначены для контроля всех критических параметров паровой или воздушной стерилизации в камере стерилизатора (снаружи стерилизуемых упаковок)

Индикаторы серии «Стеритест» предназначены для контроля всех критических параметров паровой или воздушной стерилизации внутри стерилизуемых упаковок при длинных режимах в стерилизаторах с продувкой.

Индикаторы серии «Интест» предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации, как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок при коротких режимах вакуумирования.

Преимущества индикаторов:

- четкий, контрастный цветовой переход облегчает визуальный контроль и повышает его точность;

- на каждом индикаторе напечатан эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении параметров стерилизации. Эталон не может быть утерян или перепутан, что повышает надежность документирования и улучшает отчетность перед контролирующими организациями;

- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и подклеивание в журнал контроля.

Отработанные индикаторы подклеиваются в журнал учета стерилизации, в выделенные для этого дополнительные колонки. Документирование индикаторов позволяет предоставить накопленную информацию контролирующим органам и использовать для ретроспективного анализа при неудовлетворительном бактериологическом контроле.

Индикаторы, заложенные в упаковки с инструментами, материалами, проверяет медицинский персонал перед проведением процедуры.  Изделия запрещается использовать, если цвет индикатора светлее эталона. Все индикаторы разработаны на основании требований стандарта ГОСТ Р ИСО 11140 «Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы».

Подготовка перевязочного материала

Медицинская сестра готовит перевязочный материал чисто вымытыми руками на рабочем столе. Ватные изделия (шарики, турунды) предназначены для работы в процедурном кабинете, изделия из медицинской марли (шарики, салфетки) — для перевязочной. В лечебном отделении готовят салфетки (малые, средние, большие), шарики, турунды.

Приготовление перевязочного материала (шариков, салфеток)

Приготовление марлевых шариков:

- Нарезать марлю 8х10 см (средние шарики);

- Получить марлевую полоску, загнув противоположные концы марли на 2 см, чтобы спрятать нити;

- Обернуть марлевую полоску вокруг большого пальца или фаланги 2-го и 3-го пальцев левой кисти в виде кулька, внутрь которого завернуть свободные концы;

- Сложить полученные шарики в марлевые мешочки по 50 штук.

Приготовление марлевых салфеток:

- Нарезать марлю размером 20x25 см, 30x40 см для малых и средних салфеток;

- Подвернуть края больших сторон по длине, чтобы они заходили друг за друга;

- Подвернуть края меньших сторон по ширине, чтобы они соприкасались друг с другом;

- Свернуть салфетку пополам;

- Сложить салфетки по 10 штук, связать полоской марли.

Укладка перевязочного материала в стерилизационную коробку

Последовательность действий:

- Вымыть и осушить руки.

- Поместить индикатор стерильности

- Накрыть салфеткой, свисающей с бикса.

- Поместить салфетку для обработки рук, поместить индикатор стерильности.

- Закрыть крышку бикса.

- Привязать к ручке бирку и указать: дату укладки; отделение; поставить подпись.

- Поместить в мешок и отправить в ЦСО.

Закладка материала в биксы

Цель: стерилизация в автоклавах.

Оснащение: бикс, хлопчатобумажная  ткань или марля, 0,5% раствор нашатырного спирта, клеёнчатая бирка, материал (простыни, полотенце, пеленки, халаты, маски, бинты, салфетки, шарики, перчатки), индикатор стерильности.

Последовательность выполнения:

- приготовить белье и перевязочный материал: белье, сложенное в форме плоских пакетов, салфетки, сложенные стопками по 10-15 штук, шарики, завязанные в марлевую салфетку.

- протрите бикс изнутри салфеткой, смоченной 0,5% раствором нашатырного спирта

- откройте шторки бикса

- выстелите изнутри бикс хлопчатобумажной тканью или марлевой салфеткой

- уложите перевязочный материал рыхло, чтобы пар свободно проникал в глубину и обеспечивал надежную стерилизацию

- уложите в бикс белье, располагая его в вертикальном положении «на ребро», рыхло, чтобы между отдельными предметами свободно проходила ладонь

- поместите индикатор стерильности в центральную часть бикса

- заверните материал краями салфетки, выстилающей бикс

- закройте бикс, прикрепите бирку с указанием отделения, наименования содержимого бикса, дату стерилизации

- отправьте бикс в ЦСО.

Примечание: количество индикаторов определяется размером бикса и объемом заложенного материала. В большие биксы индикатор закладывается на дно, в центре верхней трети содержимого.

Применение стерилизационнных упаковок.

Эффективность стерилизации зависит от упаковки. Основная функция упаковки – защита стерильного материала от повторного обсеменения микроорганизмами (реконтаминации). Стерильный материал и стерильная упаковка не должны рассматриваться отдельно друг от друга. Без соответствующей упаковки стерильный материал бесполезен, так как не стерилен. Изделия простерилизованные без упаковки должны быть использованы непосредственно после стерилизации. Стерилизация упаковки позволяет сохранить стерильности изделий. Стерилизационные упаковочные материалы должны быть легко проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемый для микроорганизмов и сохранять целостность после стерилизации соответствующим методом.

Для упаковки используют многоразовые стерилизационные коробки (биксы), различные крафт-пакеты, современный упаковочный материалы. Сроки сохранения стерильности зависят от упаковки. Биксы без фильтра хранятся 3 суток, с фильтром – 20 суток. Упаковки из двухслойной хлопчатобумажной ткани или крафт-пакеты хранятся до трёх суток в стерильных условиях. Все упаковки маркируются.

Современные пакеты изготавливают трёх разновидностей с:

- химическим индикатором паровой стерилизации ИСПС;

- химическим индикатором воздушной стерилизации ИСВС;

- химическим индикатором паровой и воздушной стерилизации.

Сегодня применяются самоклеящиеся пакеты из влагопрочной бумаги для паровой и воздушной стерилизации.

- Перед применением пакеты осматривают, проверяй их целостность и срок годности на маркировки тары. Нельзя пользоваться повреждёнными пакетами.

- Размер пакета выбирают с учётом габаритов стерилизуемого медицинского изделия. Пакеты заполняют на 2/3 объема или длины пакета.

- Медицинские изделия размещают рабочими частями к закрытой стороне пакета.

- Для предотвращения повреждения пакетов используют следующие приемы: упаковыванные изделий последовательно в два пакета или обертывание рабочих частей марлевыми или бумажными салфетками.

- Укомплектованный изделиями пакет закрывают следующим образом:

- снимают антиадгезивные покрытия с липкого слоя клапана;

- перегибают по линии сгиба клапана и прижимают его к лицевой стороне пакета, проглаживают рукой от центра к краям пакета. Перед закрытием пакета из него следует удалить воздух путём проглаживания в сторону открытого конца.

- Пакеты с упакованными изделиями укладывают для стерилизации.

- Стерилизацию осуществляют в стерилизаторах в соответствии с правилами загрузки стерилизационной камеры.

- Изделия оставшиеся влажными после стерилизации паровым методом, подсушивают непосредственно при стерилизации.

- При стерилизационной обработке происходит визуально различимое изменение цвета химического индикатора на лицевой стороне пакета. Изменённый цвет химического индикатора необходимо сверять с эталоном каждой конкретной партии, который имеется в каждой упаковке индикаторов с указанием серии упаковки:

- индикатор ИСПС – для паровой стерилизации меняет цвет с жёлтого на коричневый;

- индикатор ИСВС – для воздушной стерилизации меняет цвет с фиолетового на коричневый;

- индикатор ИЭ «Винар» для паровой и воздушной стерилизации, меняет исходный цвет после воздействия водяного насыщенного пара на темно розовый, а в сухом горячем воздухе на коричневый.

- Срок сохранения стерильности после стерилизации в пакетах составляет 20 дней и более в зависимости от способа стерилизации и упаковки.

Запрещается использовать изделия из пакетов, если:

- истёк срок хранения стерилизованных изделий или отсутствует информация о дате стерилизации;

- нарушена целостность пакета;

- химический индикатор не изменил свой цвет;

- пакет находится во влажном состоянии.

- При отсутствии нарушений пакет вскрывают при помощи ножниц со стороны клапана, с соблюдением мер асептики. Изделия выкладывают на стерильный стол или сразу используют по назначению.

- Хранятся пакеты в защищенном от света месте.

- После использования пакеты подлежат утилизации как бытовые отходы.

Современные прозрачные упаковочные материалы компании «Медтест» предназначены для сохранения стерильности медицинских изделий в течение длительного времени после стерилизации. Они выполнены из специальной стерилизационной бумаги с фильтрующим эффектом, отвечающей требованиям международного стандарта. Вовнутрь прозрачной упаковки закладывается индикатор стерильности, но и на внешней стороне пакета имеется индикатор процесса обеспечивающий двойной контроль.

Принципы работы ЦСО

Создание ЦСО при больницах мощностью более 100 коек является обязательным, при больницах мощностью до 100 коек - при наличии хирургических и акушерских стационаров. ЦСО размещают с учетом удобных связей с операционным блоком, отделением реанимации, родовым блоком, обеспечиваемых в том числе вертикальными коммуникациями.

Помещения ЦСО должны быть разделены на три зоны - "грязная", "чистая" и "стерильная". К "грязной" зоне относят помещения приема и очистки медицинских изделий, к "чистой" зоне - помещения упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы, к "стерильной" зоне - стерильная половина стерилизационной, склад стерильных материалов и экспедиция. Проход в помещения "стерильной" зоны осуществляют через шлюз, который оборудуют раковиной для мытья рук и вешалкой/шкафом для специальной одежды. С учетом мощности ЦСО предпочтение следует отдавать установке стерилизационного оборудования проходного типа, которое размещают между "чистой" и "стерильной" зоной.

Вкрупных ЦСО следует предусматривать помещение для центрального компьютера, предназначенного для автоматизации производственных процессов и контроля качества стерилизации.

В организациях мощностью менее 25 коек и 50 посещений в смену для обработки изделий медицинского назначения многократного применения допускается оборудование ЦСО с сокращенным набором помещений. При наличии одного помещения расстановку оборудования осуществляют с учетом последовательности технологических процессов, выделяя "грязную" и "чистую" зоны. Прием и выдачу медицинских изделий осуществляют в разные двери (или дверь и передаточное окно). При маленькой мощности и площади помещения (меньше 10 м2) прием использованных и выдача стерильных изделий может осуществляться по графику.

Задачи ЦСО

- обеспечение лечебно-профилактического учреждения изделиями медицинского назначения и внедрение в практику современных методов предстерилизационной очистки и стерилизации.

Принципы размещения и планирования ЦСО:

- изоляция от других помещений лечебного учреждения;

- функциональное зонирование, то есть назначение и размещение помещений

- соответствует рациональному проведению технологического процесса и не нарушает режим в ЦСО;

- зонирование, то есть разделение всех помещений технологического процесса на зоны: стерильную и нестерильную;

- поточность с выделением отдельных потоков обработки: белья и перевязочного материала;

- инструментов, шприцев, игл, термолабильных изделий;

Размер и отделка помещений определяются в зависимости от назначения каждого из них, мощности ЦСО и используемого оборудования.

Персонал ЦСО осуществляет:

- прием и хранение использованных нестерильных изделий;

- разборку;

- бракераж;

- учет и замену сломанных изделий;

- мелкий ремонт и заточку;

- предстерилизационную очистку;

- комплектование;

- упаковку;

- стерилизацию;

- контроль качества предстерилизационной очистки и работы стерилизаторов;

- выдачу стерильных изделий.

ЦСО должно располагать набором помещений, которые делят на две зоны: нестерильную и стерильную.

В нестерильной зоне находятся следующие помещения:

- приема, разборки, ПСО;

- мелкого ремонта и заточки инструмента;

- изготовления и упаковки перевязочного материала, упаковки белья;

- обработки резиновых перчаток;

- контроля комплектации и упаковки инструментария;

- для хранения нестерильных материалов, инструментов, белья;

- водоподготовки;

- кладовая тары и упаковочных материалов;

- стерилизационная со стерилизаторами проходного типа (загрузочная сторона);

- кабинеты заведующего и старшей сестры;

- кабинет персонала;

- санузел;

- кладовая предметов уборки (в том числе моющих и дезинфицирующих средств);

- для дезинфекции тележек, контейнеров;

- санитарный пропускник для персонала, работающего в стерильной зоне.

В стерильной зоне располагают:

- стерилизационную (разгрузочная сторона стерилизатора);

- склад для стерильных материалов;

- экспедицию;

- помещение для персонала стерильной зоны.

При отсутствии возможности иметь полный набор помещений, можно ограничиться следующим минимумом:

- помещение приема, разборки и подготовки инструментов и материалов (мойка, сушка, контроль, упаковка);

- стерилизационная;

- помещение для хранения и выдачи стерильных изделий.

При планировании помещений целесообразно предусмотреть организацию двух потоков обработки:

1-й поток — обработка и стерилизация инструментов, резиновых изделий.

2-й поток — подготовка и стерилизация белья и перевязочных материалов.

Все помещения ЦСО оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией, которая должна работать на протяжении всего рабочего дня. Помещения упаковочной и стерилизационной оснащают бактерицидными лампами. Персонал должен пройти инструктаж потехник безопасности, противоэпидемическому режиму и методикам работы. Лица, работающие на аппаратах под давлением, должны пройти обучение на специальных курсах и иметь удостоверение о допуске к работе на указанных аппаратах.

Ответственность за организацию ЦСО, качество работы, расстановку кадров возлагается на главного врача лечебно-профилактического учреждения.

Стерилизация в больнице представляет собой многоступенчатый медико-технологический процесс последовательно-поточного движения изделий медицинского назначения от грязного к чистому, от чистого к стерильному.

Стерилизационные упаковки.

Защита простерилизованных ИМН от реинфицирования – не менее важная задача, нежели сама стерилизация. В настоящее время в отечественном здравоохранении продолжают применяться стерилизационные коробки (биксы), предложенные еще в конце XIX века немецким хирургом Шиммельбушем. Биксы играли положительную роль на протяжении более чем полувека, пока не появились новые, более совершенные упаковки.

Ныне биксы Шиммельбуша являются анахронизмом, поскольку обладают целым рядом недостатков.

К ним относятся:

- относительно малый срок сохранения стерильности (72 часа);

- металлические биксы легко конденсируют влагу из пара, который используется для стерилизации, увлажняя стерилизуемые изделия и материалы;

- при работе с биксом в процедурной, перевязочной и т.д. нарушается асептика, так как стерилизованный материал берут из бикса в течении всего рабочего дня, а уже после первого открывания бикса материал, находящийся в нем, не может считаться стерильным;

- установлено, что, когда бикс после извлечения в горячем состоянии из стерилизатора попадает в относительно нормальные температурные условия (23-27°С), в нем возникает отрицательное давление порядка 10 мм вод.ст. это создает предпосылки для подсоса нестерильного воздуха из окружающей среды, поэтому рекомендуется биксы, извлеченные из стерилизатора, немедленно покрывать стерильной простыней;

- изготовленные из нержавеющей стали биксы весят значительно больше, чем находящийся в них материал, большие биксы имеют массу до 12 кг.

Хотя в последние десятилетия созданы стерилизационные коробки с фильтрами и срок сохранения стерильности в них благодаря этому продлевается до 20 дней, по всем остальным параметрам они также не подходят для работы в отделениях, на сестринских постах, в процедурных, перевязочных, смотровых. Целесообразно их использовать в операционном блоке, поскольку там изделия используются сразу для проведения операций.

Современные упаковочные средства — пакеты из бумаги и ламинатно-бумажные упаковки. Ламинатно-бумажные пакеты прозрачны, что позволяет быстро определить состав набора или визуально оценить состояние простерилизованных изделий, не вскрывая упаковки.

Немаловажная задача — защита наружной поверхности упаковки от микробной

контаминации во время доставки из ЦСО в отделения. Осевшие на наружной поверхности микроорганизмы при вскрытии упаковки могут попасть на простерилизованные изделия.

При этом удобно использовать мешки из специальной ткани - фильтродиагонали. В каждом отделении имеется свой мешок, куда перед стерилизацией закладываются подлежащие стерилизации ИМН и материалы в упаковках. В мешке набор стерилизуют и, не вскрывая после стерилизации, доставляют в отделение. В отделении мешок вскрывают в асептических условиях и ИМН в упаковках укладываются в специальные шкафы.